## List1
POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP
A. MIHANOVIĆA 3, ZAGREB
Tel. ravnatelj: + 385 1 49 25 953 Tel. računovodstvo: + 385 1 49 25 966 IBAN: HR8923600001101394289 e-mail: ravnateljstvo@prfr.hr MB: 03205606 OIB: 81287227818
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Biokemijski analizator, kom 1
Evidencijski broj nabave: EJND-35-2026
MINIMALNO ZAHTIJEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Redni broj | Opis predmeta nabave - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Zadovoljava DA / NE | Napomena
1. | VRSTA I TIP UREĐAJA:
1.1. | Potpuno automatizirani biokemijski analizator
1.2. | Zatvoreni sustav sa mogućnošću otvaranja kanala (otvoreni sustav)
1.3. | Kapacitet/Brzina rada analizatora: - 240 testova/sat - ISE: do 200 testova/sat
1.4. | Mjerne metode: fotometrija, turbidimetrija, potenciometrija (ISE modul)
1.5. | Optički sustav: spektar valnih duljina raspona od minimalno 340 nm do 800 nm; 16 filtera
1.6. | Sustav pipetiranja: minimalno jedna višenamjenska sonda (igla) sa senzorom za detekciju razine tekućine, ugruška; detekcija sudara
1.7. | Neovisna igla za miješanje obložena teflonom
1.8. | Automatsko razrjeđivanje
1.9. | Nasumični pristup i kontinuirano punjenje uzoraka i reagenasa, mogućnost uzoraka s prioritetom (STAT)
1.10. | Konstantna radna temperatura: 37,0°C ± 0,2°C
1.11. | Hlađenje na uređaju: integrirani sustav hlađenja
1.12. | Optičke kivete (reakcijske) za višekratnu upotrebu
1.13. | Sustav pranja: integrirana stanica za automatsko pranje reakcijskih kiveta
1.14. | Potrošnja vode: maksimalno do 3 L/sat pri punom opterećenju
2. | NAMJENA UREĐAJA:
2.1. | za određivanje analita/pretraga iz programa rada medicinsko-biokemijskog laboratorija Poliklinike, uključujući metabolite i supstrate, enzime, elektrolite, specifične proteine, lipide
3. | UZORCI:
3.1. | serum, plazma, urin
3.2. | do 90 mjesta za uzorke pacijenata
3.3. | identifikacija uzoraka barkodom
3.4. | volumen uzorka: biokemija: 2,0 – 35,0 µl; ISE: 90 µl
3.5. | procjena stupnja interferencija (HIL indeksi)
4. | REAGENSI:
4.1. | kapacitet za postavljanje reagenasa: mogućnost pohrane 90 različitih reagensa
4.2. | identifikacija reagensa barkodom
4.3. | detekcija zalihe reagensa u stvarnom vremenu, prikaz preostalog broja testova
5. | UPRAVLJANJE PODACIMA:
5.1. | računalo (PC): RAM minimalno 8 GB ili 16 GB pohrana (Hard Disk) minimalno 500 GB SSD
5.2. | monitor: od 21,5” do 24” (inča)
5.3. | laserski pisač
5.4. | odgovarajući uređaj za neprekidno napajanje (UPS) prema zahtjevima tvorničkog servisnog priručnika (online UPS, preporučene snage za analizator, upravljačko računalo i pisač)
5.5. | dvosmjerno povezivanje na LIS (laboratorijski informacijski sustav)
5.6. | obrada rezultata QC za potrebe praćenja analitičke unutarnje i vanjske kontrole kvalitete rada
6. | ZAHTJEVI OKOLINE:
6.1. | stolni uređaj, težina (masa) do 75 kg
7. | POTVRDA O SUKLADNOSTI:
7.1. | CE-IVDR sukladnost
8. | JAMSTVO
8.1. | jamstveni rok minimalno 60 mjeseci (5 godina)
8.2. | ovlašteni servis (certifikati servisera)
8.3. | ovlašteni aplikacijski stručnjaci (certifikati)
8.4. | odaziv na servis i utvrđivanje kvara unutar 24 sata od zaprimanje poziva na servisnu intervenciju
8.5. | uređaj ne smije biti izvan funkcije duže od 48 sati od utvrđivanja kvara
8.6. | izjava o jamstvu kojom se jamče traženi rokovi i uvjeti (iz poziva na dostavu ponude točke 4. jamstveni rok, tehničkih specifikacija i troškovnika)
Sve navedene tehničke karakteristike predstavljaju minimalne zahtjeve naručitelja. Ponuditelj može ponuditi uređaj jednakih ili boljih karakteristika.
| Mjesto i datum: __________, ____________2026.g. |  |  | _________________________________________________
Potpis i žig